장비사양(Specification)

설비명	한글	배터리 온도 및 가스 측정 시스템
	영문	Battery Temperature, Gas Detection System

○ 장비사양(Specification)

구분	사양(Specification)	비 고
Ⅰ.용도 및 특징	주 시료인 배터리의 환경 시험 중 배터리내부에서 발생하는 열과 H2 가스의 측정을 위한 시스템 장비로, 배터리의 발열 측정을 위한 정밀 열화상 카메라와 발생하는 H2 가스를 측정하기 위한 가스 측정기, 시스템 장비 구축을 위한 유틸리티로 구성 된다.
Ⅱ.구성	1. 시료의 발열 및 온도 측정을 위한 정밀 열화상 카메라 2. 누설 가스의 측정을 위한 미세 가스 측정기 3. 시스템 장비 장착용 커스텀 하우징 (방열 타입 케이스 / 적외선 투과창 장착) 4. 컨트롤 시스템
Ⅲ. 성능	※ 장비의 개요 01. 발열 및 온도 측정을 위한 열화상 카메라와 H2 가스의 측정을 위한 가스 측정기는 일체형으로 제작되어 사용의 편의성을 보장한다. 02. 측정 시스템 장비는 전용 PC를 사용하여 제어하며, 모든 테스트 제어와 시험 결과의 기록은 전용 PC를 사용 할 수 있도록 구성한다. 03. 시스템 구성에 필요한 일체의 배선 및 소프트웨어, 기타 부자재를 포함한다. 04. 시스템 장비를 구성하는 하우징은 방열 기능을 갖추어야 한다. ※ 장비 세부 사양 ● 열화상 카메라 1. Imaging and optical data (영상 및 광학 데이터) - Infrared resolution(적외선 해상도) : 320 × 240 pixels 이상 - Thermal sensitivity(열화상 해상도) / NETD : <40 mK 이상 (24° @ +30°C) - Field of view(시야각) / FOV : 24° × 18° 만족할 것 - Minimum focus distance(최소초점거리) : 0.15 m 이하 - Focal length(초점거리) : 17 mm - Spatial resolution(공간해상도) / IFOV : 1.31 mrad/pixel 이상 - Lens identification(렌즈식별방식) : Automatic - f-number(F-값) : 1.3 - Image frequency(이미지 주파수) : 30 Hz - Focus(초점) : One-shot contrast / Motorized / Manual 선택 가능 - Focal plane array/spectral range(초점 배열 / 스펙트럼 범위) : Uncooled microbolometer/7.5–14 μm 2. Measurement (측정값) - Camera temperature range(카메라 온도 범위) • –20 to 120°C • 0 to 650°C • 300 to 1500°C - Object temperature range and accuracy(대상물 온도범위/정확도) (for ambient temperature(주변온도) 15–35°C) • Range –20 to 120°C : –20 to 100°C accuracy ±2°C 이상 / 100 to 120°C accuracy ±2% 이상 • Range 0 to 650°C : 0 to 100°C accuracy ±2°C 이상 / 100 to 650°C accuracy ±2% 이상 • Range 300 to 1500°C accuracy ±2% 이상 3. Video/Radiometric streaming (비디오/방사선 스트리밍) : RTSP - Protocol(프로토콜) : RTSP - Unicast(유니캐스트 가능) - Multicast(멀티캐스트 가능) - Multiple image streams(다중 이미지 스트림 가능) 1) Video streaming(비디오스트리밍) : Image quality Bit rate set through Camera web • Resolution(해상도) : 640 × 480 pixels 이상 • Contrast enhancement(대비향상) : FSX / Histogram equalization(IR only) • Overlay 가능 • Image source(이미지 소스) : IR • Pixel format(픽셀 포맷) : YUV411 • Encoding(인코딩형식) : H.264 / MPEG4 / MJPEG 2) Streaming Image source(스트리밍 이미지 소스) • Resolution(해상도) : 1,280 × 960 pixels 이상 • Image source(이미지 소스) : IR • Pixel format(픽셀 포맷) : YUV411 • Encoding(인코딩형식) : H.264 / MPEG4 / MJPEG 3) Radiometric streaming(방사선스트리밍) • Resolution(해상도) : radiometric 320 × 240 pixels 이상 • Source(소스) : IR • Pixel format(픽셀포맷) MONO 16 • Encoding(인코딩형식) : Compressed JPEG-LS / Customizing Format 4. Video/Radiometric streaming (비디오/방사선 스트리밍) : GVSP (GigE Vision) - Protocol(프로토콜) : GVSP - Unicast(유니캐스트 가능) - Multicast(멀티캐스트 가능) - One stream Only(1개 스트림 가능) 1) Video streaming(비디오스트리밍) : Image quality Bit rate set through Camera web • Resolution(해상도) : 640 × 480 pixels 이상 • Contrast enhancement(대비향상) : FSX / Histogram equalization(IR only) • Overlay 가능 • Image source(이미지 소스) : IR • Pixel format(픽셀 포맷) : YUV422 or Mono 8 2) Streamin Image source(스트리밍 이미지 소스) • Resolution(해상도) : 640 × 480 pixels 이상 • Image source(이미지 소스) : IR • Pixel format(픽셀 포맷) : YUV422 or Mono 8 3) Radiometric streaming(방사선스트리밍) • Resolution(해상도) : radiometric 320 × 240 pixels 이상 • Pixel format(픽셀포맷) MONO 16 • Encoding(인코딩형식) : Temperature linear / Compressed JPEG-LS / Customizing Format 5. Ethernet communication (이더넷 통신) - Ethernet, purpose(통신 목적) : Control, result, image, and power - Ethernet, speed(통신 속도) : 1000 Mbps 이상 - Ethernet, standard(통신 규격) : IEEE 802.3 - Ethernet, communication(통신 방식) • GigE Vision ver. 1.2 • Client API GenICam compliant • TCP/IP socket-based FLIR proprietary - Ethernet, power(통신 전원) • Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af class 3 - Ethernet, protocols(프로토콜) • IEEE 1588, SNMP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp (server), FTP (client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP 6. Digital Input/output (디지털 입출력) - Connector type(커넥터) : M12 12-pin A-coded, Male (※shared with external power) - Digital I/O, isolation voltage(디지털 입출력 절연 전압) : 500 VRMS 1) Digital input(입력) - 2x opto-isolated Vin(low)= 0–1.5 V, Vin(high)= 3–25 V - Digital input purpose(입력부 용도) • NUC • NUC disable • Image TAG (Start, Stop, General) • Image flow control (acc. SFNC 2.3) : Single frame (on trigg), Multiframe (on trigg), Continuous, Frame rate, ROI 2) Digital output(출력) - 3x opto-isolated, 0–30 V DC, max. 300 mA (derated to 200 mA at 60C) / Solid state opto relay - 1x dedicated as Fault output (NC) - Digital output, purpose(출력부 용도) • Programmatically set • Fault (NC) 7. Power system (전력 시스템) - Connector type(커넥터) : M12 12-pin A-coded, Male (※shared with Digital I/O) - Power consumption(소비전력) • 7.5 W at 24 V DC typical 이하 • 7.8 W at 48 V DC typical 이하 • 8.1 W at 48 V PoE typical 이하 - External power operation(외부 전원) : 24/48 V DC 8 W 최대 - External voltage(외부 전압) : Allowed range 18–56 V DC 8. RS-232/485 serial interface (RS-232/485 직렬 인터페이스) - Connector type(커넥터) : M8 A-coded, Male - Prerequisite for use(사용 조건) : ONVIF must be initiated - Serial communication, purpose(용도) : Pan & Tilt control - Serial communication, standard(통신 규격) : Pelco D - Serial communication, HW interface(하드웨어) : RS232 / RS485 exclusively - Scanlist support(스캔리스트 지원 가능) 9. ※Testing environmental Standard (시험환경 필수 환경 규격 만족) - Storage temperature range(보관온도범위) • IEC 68-2-1 and IEC 68-2-2, –40 to 70°C for 16 hours - Humidity(습도) : IEC 60068-2-30/24 hours, 95% relative humidity, 25–40°C/2 cycles - EMC(전자기파) • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 (radio) • EN 61000-4-8 (magnetic field) • FCC 47 CFR Part 15 Class B (emission US) • ISO 13766-1 (EMC - Earth-moving and building construction machinery) • EN ISO 14982 (EMC - Agricultural and forestry machinery) - Radio spectrum(무선 스펙트럼) • FCC 47 CFR Part 15 Class C (2.4 GHz band US) • FCC 47 CFR Part 15 Class E (5 GHz band US) • RSS-247 (2.4 GHz and 5 GHz band Canada) • ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2.4 GHz band EU) • ETSI EN 301 893 V2.1.1 (5 GHz band EU) • GITEKI certification number: R201-140447 - Encapsulation(데이터 압축/캡슐화) • IEC 60529, IP 54, IP66 with accessory - Shock(충격) • IEC 60068-2-27, 25 g - Vibration(진동) • IEC 60068-2-6, 0.15 mm at 10–58 Hz and 2 g at 58–500 Hz, sinusoidal • IEC 61373 Cat 1 (Railway) - Safety(안전) • IEC 62368-1 (ITequipment audio-visual products) - Corrosion(부식) • ISO 12944 C4 G or H • EN60068-2-11 Shipping 10. Packaging, contents (열화상 카메라 필수 구성품) - Camera with Advanced Image Streaming configuration and 24° lens (고급 이미지, 스트리밍 구성 기능을 갖춘 카메라 / 24° 렌즈 기본 구성) - Hard case(기본 보관용 케이스) - Ethernet cable M12 to RJ45, 2 m(M12 to 이더넷 케이블 2M) - Ethernet cable M12 to RJ45F, 0.3 m(M12 to 이더넷 케이블 0.3M) - Ethernet cable CAT6, 2 m(이더넷 케이블 2M) - Cable M12 to pigtail, 2 m(M12 to 피그테일 케이블 2M) - Gigabit PoE injector 16 W, with multi-plugs - Control Software(전용 컨트롤 소프트웨어) - Manual(사용자 매뉴얼) ● H2 측정 가스 측정기 01. Specification for H2 (H2 측정 세부 사양) - Detected gases(측정 가스) : H2 - Sensor Type(센서 타입) : electrochemical - Range(감지 범위) : 0-100 % vol 이상 - Operating Temp(작동 온도 범위) : -20°C to +50°C - Operating Humid(작동 습도 범위) : 10% ~ 95% RH - Pressure(압력) : Atm(대기압) ±10% - Accuracy(정확도) : 1% volat F.S - Life Span(내구성) : 48 months 이상 - Size(크기) : 5T 이하 - IP standard(방수 규격) : IP66 만족 02. General Specification (센서 일반 사양) - IS transmitter(IS 트랜스미터 타입) - Gas detection principle(가스 측정 방식) : Electrochemical - Detected gases(측정 가스) : Toxics and oxygen - Sensor housing(하우징) : SUS 316 이상 재질 - Precalibrated sensor(KOLAS 이상 검교정 완료) - Power supply at the detector(입력 전원) : 10 to 26 VDC - Maximum power consumption(소비 전력) : 25mA 이하 - Output signal(출력 시그널) : 4-20mA - Load impedance(부하 임피던스) : 47 Ω max (최대) - Wiring(와이어 타입) : 3 reinforced wires - Loop impedance with Oldham monitor(루프 임피던스) : 32 Ω 이하 (1km with 1.5㎟) - Wiring connection(배선 연결) : 6 mm-diameter cable 이상 - Fastening(센서 결합) : M25 screw or 3/4" NPT - Ingress protection(보호 등급) : IP66 - Certification(품질 보증) • II 1 GD • I m1 • Ex ia IIC T4 Ga • Ex ia I Ma • Ex ia IIIC T135° C Da • INERIS 01 ATEX 0004X - CEM Mark : EN 50270 - Weight(무게) : 800g 이하 - Dimensions(크기) : 150L * Dia 60 이하 ● 커스텀 하우징 (방열 / 이동식) 01. 방열 케이스 1) 재질 및 크기 • Mat'l(재질) : Stainless Steel Plate 하드 케이스 • Insulation(내장재) : Silicon foam Sheet • Dimension(크기) : 300(W) * 200(D) * 200(H) mm (※ 사용자와의 협의 및 요청에 따라 변경 가능) • 열화상 카메라 장착용 브라켓 제작 • 가스 측정기 연결용 브라켓 / 내부 배선 작업 • 카메라, 측정기 제어용 배선 및 커넥터 작업 일체 포함 • 하부 스탠드 거치대 포함 02. 방화, 방열 적외선 투과창 1) IR Window • NEMA 환경 유형 : 4/12형(실외/실내) • 전압 : 범위무관 • 자동 접지 : 있음 • 최대 작동 온도 : 260°C • 본체 재질(IRW-xS형) : AISI급 316 스테인리스강 • 개스킷 재질: 실리콘 • 하드웨어 재질 : 강철 1-1) 크기 규격 • 총 높이 : 136.5 mm • 총 넓이 : 127.44 mm • 총 두께 : 29.25 mm • 필수 구경(공칭) : 114.3 mm • Greenlee Punch : 742BB • 최대 권장 판 두께 : 3.2 mm 1-2) 광학 관련 사양 • 광학 측정 지름 : 95 mm •• 관측 구경 지름 : 89 mm • 관측 구경 구역 : 6221 mm² • 최대 광학 측정 온도 : 1355.6°C 1-3)등급 및 시험검증 정보 • UL 요소 인식(UL 50V) : 있음 • UL 50 / NEMA 환경 등급 : 4/12형 • 최대 인발 강도 : 678 kg • CSA 인증, C22.2 No. 14 or 508 : 있음 ● 제어용 PC 시스템 01. PC 사양 - 16“ 이상 Laptop Type PC (노트북 타입) - Intel I7 CPU 이상 - 16GB RAM 메모리 이상 - 1TB SSD 이상 저장 장치 - VGA 장착 필수 - Windows 11 포함 - MS Office Software 포함 - Ethernet Port, HDMI Port, USB C-type Port 1개 이상 - 열화상 카메라, 가스 측정기 전용 뷰어 및 Research Studio(Perpetual License) 포함

1. 기본사양

2. 부가 사항

구 분	사양(Specification)	비 고
계약조건	1. 무상보증 기간은 설비 입고 일로부터 2년으로 한다. 2. 하자보증기간 : 2년 3. 장비교육(2회) 및 분석교육(2회)은 총 4회 계약회사에서 무상으로 지원한다. 4. 모든 장비의 사용설명서는 장비와 함께 제출한다. 5. 부가제출 서류 등 필요사항은 반드시 제출한다. (장비사양서, KOLAS 교정성적서 포함) 6. 제조사 물품 공급자 확약서 7. 남품장소 : 충청북도 진천군 덕산읍 여안로 13 KCL 배터리센터(진천) 8. 납품기한 : 계약일로부터 14일 이내

3. 설치조건 등 기타 조건

가. 준수사항

1) 본 구매 사업은 관계 법규(조례 및 규칙 포함)를 준수하여 납품되어야 하며, 납품에  수반하여 발생되는 모든 인허가 업무는 계약상대자가 이행하여야 하며, 소요되는 비용 또한 계약상대자가 부담하여야 한다.

2) 본 구매 사업은 다음에 열거한 법령을 준수하여야 한다.

2-1) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

2-2) 외산 자재 도입국의 관련 법규 및 규정

3) 본 시스템은 계약상대자의 하도급은 인정하지 않는다.

4) 본 시스템은 하자보수기간 경과 이후에도 제작사로부터 A/S 처리 등 사후관리가 가능한 정품이어야 하며 계약상대자는 이를 증명하여야 한다.

5) 기타 조건(Remarks)

5-1) 계약 상대자는 장비 제작 및 운송, 설치 중 안전사고 예방에 최선을 다하고, 산업안전보건법 및 관계법령을 준수하여 안전 작업을 실시하여야 하며 법률이 정한 제반 규정에 대한 필요한 사항을 조치하여야 함. 계약 상대자는 안전사고 발생 시 모든 법적 책임을 지님.

5-2) 계약 상대자에게 정기적인 계약 이행 진행상황 보고를 요구할 수 있으며, 이 경우 계약 상대자는 이에 응하여야 함.

5-3) 기기 설치, 시운전, 성능 입증은 계약 상대자의 책임과 비용으로 공급되어야 함.

5-4) 계약 상대자는 시험장비에 포함되어 있는 검·교정 대상 측정기에 대해서 국가 공인기관에서 실시한 검·교정 성적서를 제출해야 하며, 입찰 경쟁 시 입찰제안서류에 반드시 장치 측정원리를 설명할 수 있는 장비기술서(자유양식) 및 검교정 리스트를 별도로 제출하여야 한다.

5-5) 계약 상대자는 시험장비에 대하여 담당자의 요구에 따라 설치 및 시운전을 실시하고, 안전사항, 장비 운용, 유지 보수에 관한 교육을 사용자의 현장에서 무료로 제공해야 함.

5-6) 계약 상대자는 제작 사양서, 상세 조작 방법, 취급 및 운전상의 주의사항, 제품 보증의 범위 등과 관련된 정보를 포함한 사용 설명서 및 기타 기술자료 등을 제공하여야 함.

5-7) 입찰 참가자는 위에 언급된 사양과 동등 이상의 사양으로 입찰 참가 가능함.

나. 포장 및 납품

1) 모든 제품은 외부 환경으로부터 보호 받을 수 있도록 양질의 재료를 사용하여 포장하여야 하며 파손 또는 분실 하였을 경우는 납품 자가 원상복구 및 교환에 대한 책임을 진다.

2) 납품 및 설치 장소는 감독이 지정하는 장소로 한다.

3) 현장에 반입된 제작품은 감독관의 검사를 받아야 하며 불합격품은 즉시 장외로 반출하여야하며, 반입된 제작품은 감독관의 승인 없이 장외로 반출시킬 수 없다.

다. 시운전 및 교육

1) 계약상대자는 장비를 납품설치한 후 감독관 입회하에 해당 장비에 대한 시운전을 실시하고 시운전 보고서를 발주처에 제출하여야 한다.

2) 시운전 결과 해당 장비가 본 시방서(제안서 포함)의 성능을 만족하지 못하는 것으로 판단되는 경우, 발주처는 해당 장비의 인수를 거부하고 성능을 만족시킬 수 있는 장비로 교체 납품하도록 지시할 수 있으며 계약상대자는 이에 응하여야 한다. 이로 인하여 발생하는 계약이행 지체에 대한 책임은 계약상대자에게 있다.

3) 계약상대자는 시운전 결과 이상이 없을 경우, 해당 장비에 대한 사용자 교육을 실시한다.

라. 납품완료 서류

1) 계약상대자는 계약서에 명기된 물품이 납품설치되고 시운전 결과 이상이 없을 경우 발주처에 납품완료계를 제출하여야 한다.

2) 계약상대자가 제출하여야 할 납품완료계에는 상호간 협의한 서류 일체를 포함하여 제출한다.