숙련도시험 참가요강

【PT-2020-16, 벽체 차음성능 현장시험】

06.001(음향특성)

본 프로그램은 KS Q ISO/IEC 17043 및 KOLAS 인정 기준에 따라 운영됩니다.

한국건설생활환경시험연구원

서울시 서초구 남부순환로319길 7 T: 02-3415-8752

(URL: www.kcl.re.kr E-mail: kcl-pt@kcl.re.kr)

/

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 【PT-2020-16 벽체 차음성능 현장시험】

본 숙련도시험에 참가한 시험기관들은 원활한 시험분석을 위하여 아래의 사항을 준수하여 주시기 바랍니다.

1. 개요 및 목적

◌ 본 숙련도시험 프로그램은 벽체 차음성능 현장시험을 수행하는 시험기관의 시험능력 비교 및 수행도 평가를 통한 시험기관 문제점 파악, 시험능력 개선, 시험결과의 품질보증 등에 목적이 있다.

2. 참가 요건

◌ KOLAS 공인 및 비공인 시험기관과 그 외 일반 산업체의 시험기관 등을 대상으로 본 참가요강에 따라 시험 수행이 가능한 기관

◌ 참가 신청은 선착순이며 시료가 부족한 경우 신청 접수기간 이전에 접수가 마감될 수 있다.

※ 본 프로그램은 숙련도시험운영기관(PTP)이 자체적으로 운영하는 것으로 시험기관이 자율적으로 참가할 수 있으며 숙련도시험 참여 실적으로 인정된다.

3. 참가신청방법 및 일정

◌ 본 프로그램에 참가를 희망하는 시험기관은 KCL 숙련도시험 홈페이지(http://www.kcl.re.kr/pt)

를 통해 9월 11일까지 숙련도시험운영기관에 참가신청을 접수하여야 한다.

◌ 본 프로그램의 진행일정(예상)은 <표 1>과 같으나 사정에 따라 다소 조정될 수 있다. 신청접수 마감 후 참가기관 수에 따라 시험 계획을 확정, 통보하며 결과보고 마감 및 결과공지 시점은 실제 시험 진행 상황을 고려하여 추후 재공지할 예정이다.

<표 1> PT-2020-16 예상 일정

내 용	일 정	주 체	비 고
신청접수	공지 ~ 9월 11일	참가기관, 운영기관
시험 계획 통보	9월 15일	운영기관	개별 이메일 통보
시험실 방문 및 시험 실시	9월 ~ 10월 중	참가기관	현장 시험
시료수령증 송부	시험 실시 후 3일내	참가기관

※ 마감 기한 내 결과보고를 제출하지 않을 경우 해당 기관은 평가에서 제외될 수 있음.

4. 숙련도시험물

4.1 형태 및 내용물

○ 숙련도시험물은 벽체 차음성능 현장시험을 수행할 수 있도록 설계·시공된 숙련도시험운영기관이 보유한 표준시험동 내 두 실험실 사이의 건식 벽체이다.

위치 : 충청북도 진천군 덕산읍 정통로 5 KCL 주거환경실증시험동

4.1 수령 및 보고

○ 참가기관은 숙련도 시험실을 방문하여 파손 및 이상여부를 확인하고 현장시험 실시 후 3일 이내 “시료확인증(붙임 1)”을 KCL 숙련도시험 홈페이지 ‘나의 시험현황’을 통해 업로드(서명이 된 pdf 스캔본)하여야 한다.

○ 시험실 재방문이 불가하므로 시험 전 과정에서 각별히 주의하며 문제가 발생한 경우 신        속하게 숙련도시험운영기관에 보고한다.

5. 시험방법 및 항목

◌ 시험항목 및 시험표준(권장)은 다음과 같다.

시료명	시험항목	단위	시험표준(권장)
건식벽체	실간 음압레벨차 (1/3 옥타브밴드 중심주파수 500, 1 000 Hz)	dB	· KS F 2809:2011 공기 전달음 차단 성능 현장 측정 방법

※ 결과보고서(붙임 2)의 ‘2. 숙련도시료의 시험 결과’ 항목에 사용한 시험규격에 대하여 반드시 기입하여야 한다.

◌ 음원실 및 수음실 내 음압 레벨 측정 시 반드시 동시 측정을 실시한다.

◌ 시험방법은 위 시험규격 외에 시험기관에서 일상적으로 사용하는 국제규격, 국가규격, 단체규격 및 유효성이 검증된 방법 등을 사용할 수 있다.

◌ 숙련도시험은 필요한 경우 운영기관인 KCL의 참관 하에 진행될 수 있다.

6. 측정 시 주의사항

◌ 방음문의 측정케이블 삽입을 위한 구멍의 지름이 22 mm 이므로 반드시 보유중인 케이블 사이즈 확인 필요.

<방음문의 측정케이블 구멍 사진>

7. 결과보고 시 유의사항

◌ “KCL 숙련도시험 홈페이지(www.kcl.re.kr/pt) 접속 → 숙련도시험 참가 → 진행현황 및 참가실적 조회 → 결과보고서 제출” 순으로 이동하여 아래 문서를 제출한다.

① 결과보고서(hwp 파일)

② 결과보고서(pdf 파일 - 반드시 서명 포함)

③ 추가 관련 서류(Raw Data 등)

◌ 결과보고 마감 기한까지 결과보고서(붙임 2)를 작성하여 KCL 숙련도시험 홈페이지 ‘나의 시험현황’을 통해 제출하며 다음 사항을 준수하여야 한다.

- 결과보고서 상에서 요구하는 모든 데이터를 필히 기입

- 시험결과를 포함하여 시험과 관련된 사항(시험방법, 사용장비 등)을 상세히 기술할 것

- 한글(hwp) 파일 및 시험자/책임자 자필 서명을 포함한 스캔(pdf) 파일 동시 제출

- 결과보고서 제출 시 raw data 필수 첨부

- 파일용량이 10MB를 초과하여 업로드가 불가한 경우 임의의 파일을 업로드한 후 운영기관 이메일(lys@kcl.re.kr)로 결과보고 파일을 송부하고 운영기관에 전화 연락할 것

◌ 마감 기한 내 결과보고를 제출하지 않을 경우 해당 기관은 평가에서 제외될 수 있다.

8. 숙련도시험결과의 수행도 평가방법

◌ 아래와 같이 z score(또는 robust z score)에 기초하여 수행도를 평가한다. 단, 참가기관의 수 및 결과값의 특성에 따라 ISO 13528에 의한 기타 통계적 방법([eqn: z prime] score 등)으로 수행도 평가를 실시할 수 있다.

[eqn: z _{i} = {(x _{i} -`x _{pt} )} over {sigma _{pt}}]

[eqn: x _{i}] : 참가기관 측정결과, [eqn: x _{pt}] : 설정값, [eqn: sigma _{pt}] : 숙련도시험표준편차

시험기관의 수행도 평가는 z 값에 대하여 다음의 기준을 적용한다.

[eqn: LEFT | z RIGHT | ` LEQ `2.0]	만족

[eqn: 2.0`<` LEFT | z RIGHT | `<`3.0]	의심

[eqn: LEFT | z RIGHT | ` GEQ `3.0]	불만족

이때 불만족한 결과값을 이상값이라 한다.

8. 연락처

◌ KOLAS 숙련도시험 운영기관 (한국건설생활환경시험연구원)

① 담 당 자	: 이용성
② 전 화	: 02-3415-8869
③ E - mail	: lys@kcl.re.kr
④ 주 소	: (06711) 서울특별시 서초구 남부순환로319길 7 한국건설생활환경시험연구원 적합성운영센터

9. 위탁계약 사항

◌ 숙련도시료의 제작, 안정성 시험은 위탁 계약되었다.

붙임 1)

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 【PT-2020-16 벽체 차음성능 현장시험】

▣ 시 료 확 인 증

참가기관은 시료 확인한 후 이 서식을 작성하여 홈페이지에 업로드 해주시기 바랍니다.(서명이 포함된 스캔 파일)

- KOLAS 숙련도시험운영기관 (한국건설생활환경시험연구원)

① 담 당 자	: 이용성
② 전 화	: 02-3415-8869

PT-2020-16“벽체 차음성능 현장시험”시료 확인 결과

- 시료 확인일
- 시료가 시험을 수행하기에 적합한가?		예 / 아니오
- 코멘트 사항
- 시료 확인기관
- 시료 확인자(서명)	(서명)
- 담당자 전화번호

붙임 2)

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 【PT-2020-16 벽체 차음성능 현장시험】

▣ 숙련도시험 결과보고서

시험소 코드	기입하지마시오

1. 참가시험기관의 일반현황

참가시험기관명
담당부서

2. 숙련도시료의 시험 결과

1/3 옥타브밴드 중심주파수 (Hz)	실간 음압레벨차(dB)					시험방법 (표준명)
	1회	2회	3회	평균값	측정불확도 (신뢰수준 %, k= )
500 Hz
1 000 Hz

※ 측정결과의 수치맺음은 소수점 이하 1자리까지 표기하며 측정불확도는 측정결과의 표현과 같은 자리수로 표기함.

3. 시험과 관련된 사항

- 사용장비

장비명	제작사	모델	측정범위 및 검출한계	교정일자

4. 숙련도시험 프로그램에 대한 의견(시료, 측정, 제안사항 등)

5. 시험기간 :  20  년   월   일

시험자	(서명) 전화 :
기술책임자/승인자	(서명) 전화 :

작성일자 :